附件

采购需求

一、技术要求

| 序号 | 仪器设备 | 用途 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境臭氧分析仪 （国产） | 环境空气臭氧监测，适用《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》（HJ 504-2009 ）。 | 1 |  |
| 2 | 一氧化碳红外分析仪（国产） | 环境空气CO监测，适用《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》（HJ 590-2010 ）。 | 1 |  |
| 3 | 紫外可见分光光度计（国产） | 环境监测分析 | 1 |  |
| 4 | 便携式水质过滤器 （国产） | 环境监测分析，适用《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022） | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

二、性能要求

设备一、环境臭氧分析仪（国产）

1、产品用途

提供精准可靠的 nmol/mol~μmol/mol(ppb~ppm)级 O3 的测量分析。

2、功能要求

2.1采用紫外吸收法测量，灵敏度高，分析速度快，符合EPA标准；

2.2测量范围：(0~1) μmol/mol(ppm)；

2.3微处理器实现多功能操作；

2.4任务软件允许在操作过程中监测测试数据；

2.5带连续自检，及时发现仪器故障，保证臭氧测量数据的准确性；

2.6光源光强衰减自检功能，具有根据测量值自动调整紫外光源强度的功能；

2.7数字状态输出仪器工作参数；

2.8自适应信号过滤技术优化响应时间，响应时间小于20秒；

2.9具有温度补偿和压力补偿；

2.10触摸显示屏，触摸灵敏，界面显示数据丰富，操作简单易学；

2.11大容量内存，自动存储历史数据。

2.12 提供生产厂商出具的技术参数确认函及售后服务承诺书原件。

3、技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 量程 | (0~1)μmol/mol(ppm)（可定制） |
| 浓度单位 | nmol/mol(ppb),μmol/mol(ppm),μg/m3,mg/m3(可选) |
| 零点噪声 | ≤0.5ppb（RMS） |
| 量程噪声 | ≤5ppb |
| 检测下限 | 1nmol/mol(ppb) |
| 零点漂移（24h） | ≤5nmol/mol(ppb) |
| 量程漂移 | ＜1%/天 |
| 线性度 | ＜1%F.S. |
| 精度（重复性） | ＜1%R.D. |
| 示值误差 | ±2%F.S |
| 响应时间 | <20s |
| 样气流量 | (800±50)sccm |
| 臭氧稳定工作时间 | ＜30min to 95% |
| 工作温度范围 | (0~40)℃ |
| 工作湿度范围 | (0~95)%RH |
| 重量 | ＜8.5kg |
| 供电电压 | （220±22）VAC,(50±1)HZ |

- 配置要求：仪器主机 1台、充电器1个，圆形滤膜组件2盒，三脚架组件1套，聚四氟乙烯穿板卡套接头1套，使用说明书1份。

设备二、一氧化碳红外分析仪（国产）

1、产品概述

本仪器具有中华人民共和国计量器具型式批准证书【CPA证书】(提供加盖公章复印件)

本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准；符合HJ965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》和HJ/T44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》的生态环境部标准。

符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程，主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求，可以取得省级计量院或者中国计量科学研究院的二级检定证书。

内置式调零过滤器，彩色触摸屏操作，具有一键式自动调零功能，可以自动计算并直接显示mg/m3。

2、主要技术指标

测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）

采样方式：内置泵吸式

测量范围：（0～50.0）×10-6

分 辨 率：0.1×10-6

重 复 性：≤1% 满刻度

零点漂移：≤±2% 满刻度/h

量程漂移：≤±2% 满刻度/3h

线性偏差：≤±2% 满刻度

预热时间：≤30min

响应时间：t0～t90≤45s

流量范围：（0.5～1.0）L/min

存储功能：不小于30000组测量数据

数字接口：双USB，配U盘和数据传输软件

▲提供生产厂商出具的技术参数确认函及售后服务承诺书原件。

3、仪器配置：主机、取样器、小螺丝刀、内置充电电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱、4L标准气体一套、

设备三、紫外可见分光光度计（国产）

1.光学系统： 双光束比例监测
2.波长范围： 190～1100nm
3.波长准确度：±1nm
4.波长重复性：≤0.2nm
5.光谱带宽： 2nm
6.杂散光： ≤0.05%T
7.光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T)
8.光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；≤0.15%T(0-100%T)
9.光度噪声: ±0.001Abs/h(500nm,P-P），开机预热半小时后
10.基线平直度：±0.002A(200-1000nm)
11.基线漂移：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs ，预热2小时后）

设备四、多功能声级计

采样流量	12L/min（空载)

负载能力	-75kPa

电池电量	12V12Ah(单电池)

续航时间	24小时以上（双电池）

滤膜尺寸	0.45μm水系滤膜 / 直径100mm

集液瓶容量	3*300mL

主机尺寸	30*13*22cm(长宽高)

重量	3.5kg

三、商务要求

1 交货期及交货地点

交货期及服务期：合同签订后30天内交货并完成安装调试及培训

交货地点及服务地点：采购人指定地点

2 验收标准、规范

2.1 按本招标文件及现行国家相关标准、规范执行。

2.2 供货时，按规定要求提供出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂仪器参数初始设置值、仪器硬件配置。

2.3 付款方式：货到指定地点，安装调试验收合格且使用正常后，支付合同总价的 95%。验收合格后 1 年，监测设备质量合格，支付5%保证金。

2.4 违约与赔偿：

中标商存在交付违约、保密违约或其他违约情况时，中标商退还所有已支付资金，招标人不予退还中标商质保金，采购人单方面解除合同，并指定中标第二顺位人完成建设。

中标商存在其他违法违规行为的，招标人提交相关部门处理。

2.5 质量保证及售后服务

2.5.1 产品质量保证期

安装、调试合格后验收。产品免费质保至少 1 年（验收合格之日起）。

2.5.2 售后服务

（1）质保期内，7×24 小时电话或电子邮件服务，响应时间为接到报修后24 小时以内，并在 48 小时内到设备使用现场进行维修工作，特殊情况 8 小时响应。供应商有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出。

（2）终身提供免费远程诊断服务及软件升级服务（系统支持远程故障诊断及升级服务）。

2.6 技术文件及培训要求

2.6.1 中标人须无偿提供采购人所需的有关的一切资料。

2.6.2 中标人应将所有培训费用（含培训教材费）包含在投标总价中。

2.7 签订合同时，中标人需提供易损配件清单。

2.8 其它要求

2.8.1一切由供应商所提供的产品涉及的文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、仲裁所产生的诉讼费、仲裁费、赔偿费及招标单位支出的差旅费、律师费等费用由中标供应商承担。

2.8.2投标报价包含招标文件规定的货物；标准附件；备品备件；专用工具；安装、调试、检验；培训；技术服务；运至最终目的地的运费和保险费等全部费用。